## 爆破压力测试报告Burst pressure test
划片后的爆破压力测试 Burst pressure test after dicing | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
晶圆编号 Wafer numbe |  | 型号 Type | 可接受爆破压力 Acceptable bursting pressure |  | 备注 comments
序号 Number | 芯片坐标 Coordinate of die |  | 爆破压力 Burst pressure | 失效形式 Failure mode
1
2
3
4
5
失效模式说明： Note for failure mode： A代表玻璃部分被破坏，B代表键合表面发生分离， A —Break inside glass，B—Delamination of bond interface， C代表薄膜处被破坏，D代表硅部分被破坏 C—Break of membrane，D—Break of silicon die

## 拉力测试Pull test
划片后的拉力测试 Pull test after dicing
晶圆编号 Wafer numbe |  |  | 型号 Type
序号 Number | 坐标 Coordinate | 拉力 Pull force | 失效模式 Failure mode | 结果 Result | 备注 Remarks
1
2
3
4
5

## 新晶圆性能测Wafer performance test
Slot | SN | Wafer numbe | Position x | Position y | 25℃ | [9 empty] | 85℃ | [9 empty] | 25℃
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0
[5 empty] | Usource | Isource | Usig0 | UT | Usig50 | Usig100 | Usig50 | Usig0 | UT | Temp | Usource | Isource | Usig0 | UT | Usig50 | Usig100 | Usig50 | Usig0 | UT | Temp | Usource | Isource | Usig0 | UT | Usig50 | Usig100 | Usig50 | Usig0 | UT | Temp | Offset | Span | Linearity | TCO | TCS | TCR | THO | THS | Pressure hysteresis | TCT | Result | 备注 | P0 | P0.5 | P100 | Bridge resistance
1 | [34 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.5 | 1 | #DIV/0!
2 | [34 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.5 | 1 | #DIV/0!
3 | [34 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.5 | 1 | #DIV/0!
4 | [34 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.5 | 1 | #DIV/0!
5 | [34 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.5 | 1 | #DIV/0!

## 过载测试Overload test
| 过载测试工单 |  |  |  | JL-C3-50
晶圆编号 |  |  | 型号 |  | 备注
合格标准 | 过载压力：> |  |  | 日期：
测试说明 | 当要求过载压力≤20MPa时，采用性能测试样品做过载测试；先做过载，再做性能测试。 当要求过载压力 >20MPa时，制作成充油芯体做过载测试(不贴陶瓷)。
制样负责人 | 于浪 |  | 测试负责人 | 黄林
坐标 | Span1 | Span2 | 过载压力 结果
R合格 £不合格
R合格 £不合格
R合格 £不合格
R合格 £不合格
R合格 £不合格
过载测试： 1、测量芯片的Span， 2、以过载指标的20%为步进，逐步加到过载指标，保压2min之后，泄压。 3、泄压后，测量芯片的Span。 4、最后检查芯片的外观。

## 芯片过载以及爆破性能指标
M30专用芯片过压指标 |  |  |  | 工业芯片过压指标 |  |  |  | 标准HPT芯片过压指标
型号 | M30代号 | 正面过载 | 爆破测试 | 型号 | 量程 | 正面过载 | 爆破测试 | 型号 | 量程 | 正面过载 | 爆破测试
HPT-MP-k40-k100-G20 | G4 | >800kPa | >400kPa | HRT-MP-k16.7-k10.-G20/G08 | 10kPa | >100kPa | >100kPa | HPT-LP-k4.0-D05 | 4kPa | >200kPa | >100kPa
HPT-MP-k100-k400-G20 | G1 | >2MPa | >1MPa | HRT-MP-k25.-G20/G08 | 25kPa | >250kPa | >250kPa | HPT-LP-k10.-D05/G20 | 10kPa | >400kPa | >200kPa
HPT-HP-M1.1-M3.0-G20 | G2 | >6Mpa | >2.5Mpa | HRT-MP-k60.-A08/A20 | 60kPa | >600kPa | ———— | HPT-MP-k40.-A08/A20 | 40kPa | >800kPa | ————
HPT-HP-M5.6-M20.-G20 | G3 | >30MPa | >7.5MPa | HRT-MP-k60.-G20/G08 | 60kPa | >600kPa | >600kPa | HPT-MP-k40.-G08/G20/D05 | 40kPa | >800kPa | >400kPa
HPT-LP-k4.4-k2.0-D05 | D0 | >300kPa | >150kPa | HRT-HP-k100-A08/A20 | 100kPa | >1MPa | ———— | HPT-MP-k100-A08/A20 | 100kPa | >2MPa | ————
HPT-LP-k11.1-k10.-D05 | D1 | >400kPa | >200kPa | HRT-HP-k100-G08/G20 | 100kPa | >1MPa | >1MPa | HPT-MP-k100-G08/G20/D05 | 100kPa | >2MPa | >1MPa
HPT-MP-k47.6-k100-D05 | D2 | >800kPa | >400kPa | HRT-HP-k400-A08/A20 | 400kPa | >4MPa | ———— | HPT-HP-k400-A08/A20 | 400kPa | >4MPa | ————
HPT-MP-k189-k500-D05 | D3 | >2.5MPa | >1.2MPa | HRT-HP-k400-G08/G20 | 400kPa | >4MPa | >2MPa | HPT-HP-k400-G08/D05/G20 | 400kPa | >4MPa | >2MPa
HPT-HP-M1.1-M3.0-D05 | D4 | >8Mpa | >2.5Mpa | HRT-HP-M1.0-A08/A20 | 1MPa | >5MPa | ———— | HPT-HP-M1.0-A08/A20 | 1MPa | >6MPa | ————
HPT-HP-M5.6-M20.-D05 | D5 | >25MPa | >3MPa | HRT-HP-M1.0-G08/G20 | 1MPa | >5MPa | >3MPa | HPT-HP-M1.0-G08/D05/G20 | 1MPa | >6MPa | >3MPa
HPT-MP-k29.4-k25.-A08 | A0 | >300kPa | —— | HRT-HP-M1.6-A08/A20 | 1.6MPa | >8MPa | ———— | HPT-HP-M4.0-A08/A20 | 4MPa | >12MPa | ————
HPT-MP-k36.1-k130-A08 | A1 | >1MPa | —— | HRT-HP-M1.6-G08/G20 | 1.6MPa | >8MPa | >4.8MPa | HPT-HP-M4.0-G08/G20 | 4MPa | >12MPa | >6MPa
HPT-MP-k100-k500-A08 | A2 | >2Mpa | —— | HRT-HP-M2.5-A08/A20 | 2.5MPa | >12.5MPa | ———— | HPT-HP-M10.-A08 | 10MPa | >20MPa | ————
HPT-HP-M3.2-M3.2-A08 | A3 | >15Mpa | —— | HRT-HP-M2.5-G08/G20 | 2.5MPa | >12.5MPa | >7.5MPa | HPT-HP-M40.-A08 | 40MPa | >80MPa | ————
HPT-HP.1-M20.3-M70.-A08 | A4 | >80MPa | —— | HRT-HP-M4.0-A08/A20 | 4MPa | >12MPa | ————
|  |  |  | HRT-HP-M4.0-G08/G20 | 4MPa | >12MPa | >7.5MPa
|  |  |  | HRT-HP-M10.-A08/A20 | 10MPa | >20MPa | ————
|  |  |  | HRT-HP-M10.-G08/G20 | 10MPa | >20MPa | >7.5MPa
|  |  |  | HRT-HP-M25.-A08/A20 | 25MPa | >50MPa | ———— |  |  |  | ·
|  |  |  | HRT-HP-M25.-G08/G20 | 25MPa | >50MPa | >7.5MPa
|  |  |  | HRT-HP-M40.-A08/A20 | 40MPa | >80MPa | ————